ESTACIÓN MODULAR DE CALIDAD DEL AIRE (AQ) PARA INTERIOR Y EXTERIOR

[MÓDULO DE GASES ELECTROQUÍMICOS]

David Ortega Ruiz — Código: 240232001

Miguel Ángel Parra Gutiérrez — Código: 240232013

Sergio Peñaranda Agudelo — Código: 240232004

Juan Fernando Urriago Hernández — Código: 240232002

Trabajo presentado para la asignatura integradora: Instrumentación I

Docente: SALAZAR VICTORIA ALVARO HERNANDO

Asignaturas que se articulan:

Administración — HERNANDEZ TRUJILLO YANIER ALBERTO

Electrónica Digital II — ARENAS HOYOS SERGIO ANDRES

Sistemas & Señales — LOZADA DAS DORES ANGEL JOSE

Circuitos Electrónicos II — PEREZ HERNANDEZ JAIME

Comunicaciones I — SALDARRIAGA VILLAFAÑE HAEDERS

Facultad de Ingeniería — Ingeniería Electrónica

Unidad Central del Valle del Cauca — 2026

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Contexto del Problema (Calidad del Aire Indoor/Outdoor)

La contaminación atmosférica representa uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 7 millones de personas mueren prematuramente cada año como consecuencia directa de la exposición a aire contaminado en entornos tanto interiores como exteriores. En las zonas urbanas latinoamericanas, incluyendo el departamento del Valle del Cauca (Colombia), la combinación de emisiones vehiculares, actividad industrial y quema de biomasa genera concentraciones significativas de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂), que en episodios de alta contaminación pueden superar los valores guía de la OMS y los límites establecidos por la Resolución 2254 de 2017 del MADS (Kumar et al., 2015).

Los sistemas de monitoreo convencionales tienen costos de adquisición e instalación en el rango de USD 50.000–200.000 por estación, lo que impide la construcción de redes de medición de alta densidad espacial. Esta limitación ha impulsado el desarrollo de sensores de bajo costo —electroquímicos y de óxidos metálicos semiconductores (MOX) tipo MEMS— capaces de proporcionar datos representativos cuando se diseñan e implementan con criterios rigurosos de instrumentación, calibración y validación de datos (Lewis & Edwards, 2016; Mead et al., 2013).

En el contexto local del municipio de Tuluá y sus alrededores, la carencia de redes densas de monitoreo continuo limita la capacidad de detección oportuna de episodios críticos de contaminación, especialmente en corredores viales de alto tráfico y en espacios interiores de instituciones educativas.

## 1.2 Motivación del Módulo

El módulo de gases es uno de los componentes centrales de la estación modular AQ propuesta. Los sensores seleccionados —SEN0564 para CO y SEN0574 para NO₂, ambos con tecnología MEMS de DFRobot— generan señales de voltaje analógico compatibles con el ADC del ESP32-S3-WROOM-1U directamente. El circuito de acondicionamiento incluye filtros RC pasabajas y seguidores de voltaje (LMV321) para garantizar lecturas estables. Los gases elegidos —CO y NO₂— son contaminantes de alta relevancia para la salud pública en entornos urbanos colombianos.

Adicionalmente, el módulo incorpora el sensor digital CCS811 para medición complementaria de CO₂ equivalente y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), comunicado por bus I²C con el ESP32-S3-WROOM-1U. Esta combinación permite una caracterización más completa de la calidad del aire interior.

# 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

## 2.1 Problema a Resolver

La ausencia de redes de monitoreo continuo y de bajo costo para gases contaminantes en las zonas urbanas del Valle del Cauca impide la detección, cuantificación y alerta oportuna de episodios de contaminación del aire en tiempo real. En espacios interiores prácticamente no existe monitoreo de CO y NO₂, pese a que diversas fuentes pueden generar concentraciones superiores a los valores guía de la OMS durante periodos prolongados.

El reto técnico central de este módulo es integrar los sensores MEMS SEN0564 y SEN0574 con el microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1U, garantizando un acondicionamiento analógico adecuado (filtrado, buffer de impedancia), adquisición confiable por ADC de 12 bits, y comunicación inalámbrica de datos hacia el hub central del sistema AQ.

## 2.2 Objetivo General

Diseñar e implementar una estación modular AQ capaz de medir variables ambientales y contaminantes gaseosos (CO y NO₂), procesarlas digitalmente y publicarlas en un dashboard web con histórico y alertas, demostrando criterios de diseño de instrumentación (rango, resolución, filtrado, calibración y manejo de error), operando en interior y exterior.

## 2.3 Objetivos Específicos

- Seleccionar y caracterizar los sensores SEN0564 (CO), SEN0574 (NO₂) y CCS811 (CO₂eq/COV) para calidad del aire.

- Diseñar el acondicionamiento analógico con filtros RC y buffers LMV321 para llevar las señales al rango del ADC del ESP32-S3-WROOM-1U.

- Publicar datos mediante un esquema de comunicación IoT usando un formato estándar de mensajes JSON.

- Integrar todos los módulos en un sistema común (hub) con almacenamiento, alertas y dashboard web.

- Realizar calibración mínima y reportar un presupuesto básico de error.

# 3. ESTADO DEL ARTE

## 3.1 Referentes

### Sensores electroquímicos en redes urbanas densas (Mead et al., 2013)

El trabajo de Mead et al. (2013), publicado en Atmospheric Environment, es uno de los estudios fundacionales del monitoreo urbano de bajo costo. El equipo de la Universidad de Cambridge desplegó 14 nodos equipados con sensores electroquímicos para CO, NO₂ y O₃, y los comparó durante varios meses con analizadores de referencia certificados. Los resultados demostraron que los sensores electroquímicos son viables para detectar gradientes espaciales y temporales de contaminación, pero presentan sensibilidades cruzadas significativas a la temperatura, la humedad relativa y a gases interferentes. El estudio concluye que la compensación de temperatura y humedad en el firmware es indispensable para lograr coeficientes de correlación r² > 0.80 respecto a los instrumentos de referencia.

### Gestión de calidad del aire urbana con sensores de bajo costo (Kumar et al., 2015)

Kumar et al. (2015) realizaron una revisión exhaustiva del estado del arte en sistemas de sensores de bajo costo para monitoreo de calidad del aire urbana. Analizaron comparativamente las tecnologías disponibles —electroquímica, MOX, fotoionización (PID) y NDIR— en términos de sensibilidad, deriva temporal, efecto de la humedad relativa, costo y complejidad de calibración. Sus conclusiones identifican que la principal barrera de adopción de sensores de bajo costo no es la sensibilidad inicial, sino la deriva de calibración a largo plazo y el efecto de la humedad relativa sobre la respuesta del sensor.

### Calibración en campo de sensores de bajo costo (Spinelle et al., 2015)

Spinelle et al. (2015) publicaron los resultados de la calibración en campo de sensores de bajo costo para O₃ y NO₂ frente a instrumentos de referencia. Los experimentos demostraron que la incorporación de temperatura y humedad relativa como covariables en modelos de regresión lineal múltiple mejora el coeficiente de determinación R² de valores entre 0.30–0.50 a valores superiores a 0.85.

### Calibración con Random Forest (Zimmerman et al., 2018)

Zimmerman et al. (2018) propusieron el uso de modelos de aprendizaje automático (Random Forest) para la calibración de sensores de bajo costo de NO₂ y CO, demostrando que los modelos de bosque aleatorio logran R² superiores a 0.90 para NO₂ y reducciones del error cuadrático medio de hasta 40% respecto a la regresión lineal múltiple.

### Comparación de microsensores con métodos de referencia — EuNetAir (Borrego et al., 2016)

Borrego et al. (2016) presentaron el ejercicio comparativo europeo EuNetAir, donde sensores de bajo costo fueron evaluados simultáneamente contra instrumentos de referencia certificados en múltiples sitios de Europa. Los resultados confirmaron que los sensores de CO presentan el mejor desempeño relativo sin compensación ambiental, mientras que NO₂ muestra mayor variabilidad y dependencia de la humedad.

## 3.2 Comparación de Enfoques

| Referente | Tecnología sensor | Acondicionamiento | Comunicación | Métrica de validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mead et al. (2013) | Electroquímica | TIA + offset + RC | ZigBee/3G | R² = 0.70–0.85 (con comp. T/HR) |
| Kumar et al. (2015) | MOX + electroquímica | Div. resistivo + buffer | WiFi/GSM | Identifica deriva y efecto HR |
| Spinelle et al. (2015) | Electroquímica (O₃/NO₂) | Buffer + MLR (T,HR) | USB/LAN | R² > 0.85 con MLR |
| Zimmerman et al. (2018) | MOX + electroquímica | Buffer + RF-ML | Ethernet | R² > 0.90 con Random Forest |
| Borrego et al. (2016) | Electroquímica/MOX | TIA + buffer | LAN | CO mejor desempeño sin comp. |
| Lewis & Edwards (2016) | Múltiples | Variados | Variados | r² ≥ 0.70, sesgo < 30% |

## 3.3 Lecciones Aprendidas

- Compensación de temperatura y humedad es indispensable: todos los referentes señalan que T y HR afectan significativamente las lecturas. El módulo solicitará estos valores al módulo meteorológico del sistema y los incluirá en el campo metrics del mensaje JSON.

- El buffer de impedancia (seguidor de voltaje con LMV321) es la etapa crítica para la lectura confiable de los sensores MEMS tipo SEN0564 y SEN0574, cuya salida analógica requiere aislamiento de la carga del ADC.

- Priorizar el canal de CO para validación inicial: los sensores de CO presentan el mejor desempeño relativo sin compensación ambiental.

# 4. MARCO TEÓRICO

## 4.1 Conceptos de Calidad del Aire Relevantes al Módulo

La calidad del aire se evalúa cuantitativamente mediante la concentración de contaminantes primarios y secundarios expresada en µg/m³ o ppm (partes por millón en volumen). Para los gases del módulo, los valores guía de la OMS (2021) y los límites de la normativa colombiana (Resolución 2254/2017) son:

| Gas | Valor guía OMS (2021) | Límite Colombia (Res. 2254/2017) | Fuentes principales | Efecto en salud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 4 mg/m³ (24h); 35 mg/m³ (1h) | 30 mg/m³ (1h); 10 mg/m³ (8h) | Combustión incompleta (vehículos, estufas) | Forma COHb; reduce transporte O₂ |
| NO₂ | 25 µg/m³ (24h); 200 µg/m³ (1h) | 200 µg/m³ (1h); 100 µg/m³ (24h) | Combustión a alta T, motores, industria | Inflamación bronquial; precursor O₃ |
| CO₂eq/COV | N/A (indicador interior) | N/A | Actividad humana, materiales sintéticos | Calidad del aire interior; síntomas de SBS |

## 4.2 Principio Físico/Químico de los Sensores

### SEN0564 — Sensor CO (DFRobot, tecnología MEMS)

El SEN0564 es un sensor de monóxido de carbono basado en tecnología MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) con salida analógica de voltaje. Internamente emplea un elemento semiconductor calentado que varía su resistencia eléctrica en presencia de CO. A diferencia de los módulos MQ-7 tradicionales, el SEN0564 incorpora el circuito de acondicionamiento interno, entregando directamente una señal de voltaje proporcional a la concentración de CO en el rango de 5 a 5000 ppm. La salida opera entre 1V (aire limpio) y 3.5 V (concentración máxima).

### SEN0574 — Sensor NO₂ (DFRobot, tecnología MEMS)

El SEN0574 es un sensor de dióxido de nitrógeno también basado en tecnología MEMS con salida analógica de voltaje, diseñado para detectar concentraciones de NO₂ en el rango de 0.1 a 10 ppm. Su principio de operación se basa en la variación de conductancia de un material semiconductor en función de la concentración del gas objetivo. La señal de salida es analógica y varía con la concentración de NO₂, con respuesta que depende de la temperatura y la humedad relativa del entorno, por lo que se requiere compensación en firmware.

### CCS811 — Sensor digital CO₂eq/COV

El CCS811 es un sensor digital de calidad del aire interior que mide CO₂ equivalente (eCO₂) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV o TVOC). Se comunica con el ESP32-S3-WROOM-1U mediante bus I²C, simplificando la integración al no requerir conversión analógico-digital ni circuito de acondicionamiento externo. Incorpora un microcontrolador interno que ejecuta el procesamiento de señal y entrega directamente los valores en ppm de eCO₂ y ppb de TVOC.

## 4.3 Conceptos Base de Instrumentación del Módulo

El seguidor de voltaje (buffer) implementado con el amplificador LMV321 cumple la función de adaptar la impedancia de salida de los sensores SEN0564 y SEN0574 a la impedancia de entrada del ADC del ESP32-S3-WROOM-1U. Sin este buffer, la carga capacitiva y resistiva del ADC puede alterar la lectura de los sensores, especialmente durante el proceso de muestreo del convertidor SAR. El LMV321 opera en configuración de seguidor unitario (ganancia 1), con rail-to-rail de salida, lo que lo hace adecuado para señales que cubren todo el rango de alimentación de 3.3V.

## 4.4 Fundamentos de Filtros Analógicos

Los sensores MEMS de gases presentan dinámicas lentas de respuesta: el tiempo de respuesta t₉₀ del SEN0564 y SEN0574 es del orden de decenas de segundos. Esto implica que el contenido frecuencial de la señal de interés está por debajo de fracciones de Hz. Todo contenido espectral por encima de esta frecuencia corresponde a ruido eléctrico y debe atenuarse antes de la conversión ADC.

Se implementa un filtro RC de primer orden pasivo a la salida de cada sensor, antes del buffer LMV321. Con R = 10 kΩ y C = 1.5 µF, la frecuencia de corte resulta fc ≈ 10.6 Hz. Esta topología conserva la dinámica lenta del gas y atenúa perturbaciones rápidas asociadas al ruido, siendo suficiente para una etapa de adquisición de baja velocidad como la de este módulo.

# 5. REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

## 5.1 Requisitos Funcionales

| ID | Requisito Funcional | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El módulo medirá CO con el sensor SEN0564 (DFRobot MEMS) en el rango 5–5000 ppm mediante señal analógica de voltaje y ADC de 12 bits del ESP32-S3-WROOM-1U. | Alta |
| RF-02 | El módulo medirá NO₂ con el sensor SEN0574 (DFRobot MEMS) en el rango 0.1–10 ppm mediante señal analógica de voltaje y ADC. | Alta |
| RF-03 | El módulo leerá CO₂eq y TVOC del sensor digital CCS811 mediante bus I²C con el ESP32-S3-WROOM-1U. | Media |
| RF-04 | El circuito de acondicionamiento garantizará que la señal de salida de todos los canales analógicos se encuentre en el rango 0.1–3.3 V para el ADC. | Alta |
| RF-05 | Cada canal analógico contará con un filtro RC pasabajas (fc ≈ 10.6 Hz) y buffer LMV321 antes de la entrada ADC. | Alta |
| RF-06 | El ADC del ESP32-S3-WROOM-1U adquirirá señales a una tasa de muestreo fs ≥ 10 Hz con resolución de 12 bits. | Media |
| RF-09 | El módulo operará en dos modos: indoor (publicación cada 10–30 s) y outdoor (publicación cada 30–60 s). | Media |
| RF-10 | El firmware gestionará los estados del sensor: warmup, ok, fault, saturation, suspect. | Alta |
| RF-11 | El sistema implementará indicación visual de nivel de contaminación mediante LED RGB: verde (limpio), ámbar (advertencia) y rojo (crítico). | Media |

## 5.2 Requisitos No Funcionales

| ID | Requisito | Valor objetivo |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Frecuencia de publicación — indoor | Cada 10–30 s |
| RNF-02 | Frecuencia de publicación — outdoor | Cada 30–60 s (con promedio de ventana extendida) |
| RNF-03 | Tiempo de warm-up hasta primer dato ok | < 5 minutos desde el encendido |
| RNF-04 | Tensión de alimentación del módulo | 5 V entrada y sensores; 3.3 V regulado (LP38692MP-3.3) para ESP32-S3-WROOM-1U, LMV321 |
| RNF-05 | Rango de temperatura de operación outdoor | 0°C a +50°C |
| RNF-06 | ENOB efectivo mínimo con promediado | ≥ 11 bits (N = 64 muestras, oversampling) |
| RNF-07 | Comportamiento ante pérdida de conectividad | Almacenamiento local y reenvío al reconectar |
| RNF-09 | Protección contra saturación del ADC | El acondicionamiento analógico mantiene la señal dentro del rango 0–3.3 V |

## 5.3 Criterios de Aceptación Preliminares

- Acondicionamiento analógico: la señal de salida permanecerá entre 0.1 V y 3.3 V para todas las concentraciones de gas dentro del rango nominal del sensor.

- Filtro analógico: se demostrará una atenuación ≥ 6 dB a una frecuencia 10 veces superior a la fc de diseño.

- Publicación de mensajes: el módulo publicará al menos 5 mensajes JSON válidos al hub durante una sesión de prueba de 5 minutos.

- Indicación visual: el LED RGB cambiará de color de forma consistente con el nivel de contaminación detectado por el potenciómetro de simulación o el sensor real.

6. SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SENSOR

## 6.1 Principio de Medición

El módulo de gases emplea tres sensores con principios de medición complementarios. El SEN0564 y SEN0574 (DFRobot) utilizan tecnología MEMS con salida analógica de voltaje, mientras que el CCS811 emplea tecnología digital con interfaz I²C.

Ilustración 3 CSS 811 - SENSOR DE GASES VOLATILES

Ilustración 2 SEN0574 - SENSOR NO2

Ilustración 1 SEN0564 - SENSOR DE CO

## 6.2 Rango Esperado y Sensibilidad

| Parámetro | SEN0564 (CO — MEMS) | SEN0574 (NO₂ — MEMS) | CCS811 (CO₂eq/COV — digital) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas objetivo | CO | NO₂ | CO₂ equivalente + TVOC |
| Principio físico | Semiconductor MEMS — salida analógica | Semiconductor MEMS — salida analógica | MOx — salida digital I²C |
| Rango de medición | 5–5000 ppm (CO) | 0.1–10 ppm (NO₂) | 400–29206 ppm eCO₂; 0–32768 ppb TVOC |
| Señal de salida | Voltaje analógico 1.0–3.5 V | Voltaje analógico (proporcional) | Digital I²C (registros de 16 bits) |
| Tensión de operación | 5 V | 5 V | 1.8–3.6 V (I²C a 3.3 V) |
| Temperatura de operación | 0°C a +50°C | 0°C a +50°C | −40°C a +85°C |
| Tiempo de respuesta | < 30 s | < 30 s | < 60 s (modo 1s) |
| Tiempo de warm-up | 5 min | 5 min | 20 min (primer arranque); 60 s (subsiguientes) |
| Interferencias | Alcohol, LPG, humo | CO, O₃, H₂S | Temperatura, humedad |

## 6.3 Fuentes de Error e Interferencias

- Temperatura y humedad (todos los sensores): la sensibilidad de los sensores MEMS varía con estas dos variables. Se implementará compensación mediante los datos del módulo meteorológico del sistema AQ.

- Interferencias cruzadas del SEN0574: el sensor de NO₂ puede ser afectado por presencia de CO, O₃ y H₂S en concentraciones elevadas.

- Warm-up del CCS811: el sensor requiere un tiempo de calentamiento de 20 minutos en el primer arranque para estabilizar su respuesta. El firmware reportará estado warmup durante este periodo.

## 6.4 Consideraciones Indoor vs Outdoor

| Aspecto | Indoor (Interior) | Outdoor (Exterior) |
| --- | --- | --- |
| Conc. típicas CO | 1–10 ppm (cocina, calefacción) | 0.1–5 ppm (tráfico urbano) |
| Conc. típicas NO₂ | 0.05–0.5 ppm (cocina gas, tráfico exterior) | 0.05–0.5 ppm (urbano); >1 ppm (vial alta densidad) |
| Efecto de humedad | Más estable, HR típica 40–60% | HR puede llegar a 90–100% |
| Temperatura | Más estable (18–28°C) | Mayor rango (5–40°C); exposición solar posible |
| Umbrales de alerta | Más sensibles (OMS ×1) | Umbrales según normativa outdoor (OMS/EPA) |
| Frecuencia de publicación | Cada 10–30 s | Cada 30–60 s (promedio ventana extendida) |
| Acciones outdoor | N/A | Caja con protección IP54; rejillas anti-insectos; shield solar |

Ilustración 4 ESP32-S3 - Microcontrolador del módulo. Incluye ADC de 12 bits, WiFi, Bluetooth y soporte para FreeRTOS

# 7. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y DIAGRAMA DE BLOQUES

## 7.1 Diagrama de Bloques del Módulo

Ilustración 5 Diagrama de bloques del módulo de gases — Sensor → Filtro RC → Buffer LMV321 → ADC ESP32-S3-WROOM-1U → Procesamiento → WiFi → Hub

La arquitectura del módulo sigue la cadena de instrumentación completa: los sensores SEN0564 y SEN0574 generan señales analógicas de voltaje que pasan por un filtro RC pasabajas (R = 10 kΩ, C = 1.5 µF), luego por un buffer seguidor de voltaje (LMV321), y finalmente ingresan a los pines ADC del ESP32-S3-WROOM-1U. El sensor CCS811 se conecta directamente por I²C.

## 7.2 Integración con el Sistema Común

Ilustración 6 Diagrama de flujo

El módulo opera como un nodo de medición autónomo que se conecta al hub central mediante WiFi. El hub recibe los mensajes JSON, los almacena en la base de datos y los envía al dashboard web para visualización en tiempo real e histórico.

## 7.3 Contrato de Datos Inicial

Los campos mínimos del mensaje JSON a enviar al hub son: module (identificador del módulo), environment (indoor/outdoor), location (coordenadas o nombre), ts (timestamp Unix), y metrics con los campos: co_ppm, no2_ppm, eco2_ppm, tvoc_ppb, quality, temp_comp, rh_comp.

# 8. PLAN DE PRUEBAS INICIAL

## 8.1 Instrumentos y Método de Prueba

| Instrumento / Material | Uso en las pruebas | Disponibilidad |
| --- | --- | --- |
| Multímetro digital (Fluke 117 o similar) | Medición de voltajes DC en etapas de acondicionamiento | Laboratorio |
| Fuente DC regulada (0–30 V, 3 A) | Alimentación del protoboard durante pruebas | Laboratorio |
| Encendedor de butano (fuente de CO) | Generación de CO para prueba de respuesta del SEN0564 | Fácil adquisición |
| Monitor serial (Arduino IDE / PuTTY) | Verificación de datos ADC y mensajes JSON en tiempo real | PC laboratorio |
| LED RGB + potenciómetro | Simulación de señal de sensor y verificación de indicación visual | Disponible |

## 8.2 Casos de Prueba y Criterios de Aceptación

| ID | Caso de prueba | Procedimiento | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Rango de salida analógica (SEN0564 CO) | Acercar fuente de CO y medir V_out con multímetro. | V_out varía de forma monotónica en el rango 1V–3.5V. |
| CP-02 | Rango de salida analógica (SEN0574 NO₂) | Exponer a fuente de NO₂ y medir V_out. | V_out varía en correspondencia con la concentración esperada. |
| CP-03 | Lectura I²C del CCS811 | Ejecutar firmware y verificar en monitor serial los valores de eCO₂ y TVOC. | Valores plausibles de eCO₂ (400–1000 ppm en aire limpio) y TVOC reportados. |
| CP-04 | Respuesta del filtro analógico RC | Inyectar señal sinusoidal a fc y a 10·fc. Medir atenuación. | Atenuación a fc = −3 dB ± 1 dB. Atenuación a 10·fc ≥ −20 dB. |
| CP-05 | Indicación visual LED RGB | Variar potenciómetro de simulación y observar color del LED. | Verde (< 40%), ámbar (40–70%), rojo (> 70%) de forma consistente. |
| CP-06 | Publicación de mensajes JSON | Ejecutar firmware y verificar en monitor serial el formato de mensajes. | ≥ 5 mensajes JSON válidos en 5 minutos, todos los campos presentes. |

## 8.3 Riesgos y Mitigación

| Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| No-linealidad del ADC del ESP32-S3-WROOM-1U | Media | Media | Implementar tabla de corrección en firmware o usar solo el rango central (10–90%) del ADC. |
| Interferencia cruzada SEN0574 (NO₂ con CO) | Alta | Media | Documentar las limitaciones claramente. Reportar como índice relativo. |
| Warm-up del CCS811 excesivo (20 min primer arranque) | Alta | Baja | Reportar estado warmup en la interfaz. Mantener módulo energizado en operación continua. |
| Ruido en las líneas de señal analógica | Media | Media | Filtros RC en cada canal + buffer LMV321 + ruteo cuidadoso en PCB. |
| Pérdida de conectividad WiFi | Media | Baja | Implementar cola de almacenamiento local en SPIFFS del ESP32-S3-WROOM-1U. |

# 9. DISEÑO DEL ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

El presente avance consolida el diseño electrónico del módulo de gases a partir de los esquemáticos definidos. La arquitectura integra tres bloques: alimentación y regulación de 5 V a 3.3 V, adquisición digital del sensor CCS811 mediante I²C, y dos canales analógicos acondicionados para los sensores SEN0564 (CO) y SEN0574 (NO₂).

## 9.1 Esquemático por Etapas

La etapa de alimentación recibe 5 V desde la entrada principal, pasa por un regulador lineal LP38692MP-3.3, que entrega 3.3V para el resto del circuito. Se agregan capacitores de desacoplo cerámicos (22 µF y 0.1 µF) en la entrada y la salida para mejorar la estabilidad del regulador y reducir transitorios.

En la parte digital, el sensor CCS811 se conecta al ESP32-S3-WROOM-1U por I²C. Las líneas SDA y SCL poseen resistencias pull-up de 4.7 kΩ hacia 3.3 V al igual que los pines RESET e INT, mientras que WAKE enruta de forma controlada. En los canales analógicos, las salidas de los sensores SEN0564 y SEN0574 pasan por un divisor de voltaje para escalar los voltajes máximos de los sensores a 3.3V para que no dañen en ADC de la ESP32, luego pasan por un seguidor de tensión para acople de impedancias y una red RC de primer orden y finalmente por otro seguidor de voltaje, ambos seguidores se implementan con Op. Amps LMV321IDCKT. Esta estrategia evita la carga directa del ADC, reduce ruido de alta frecuencia y permite una lectura más consistente.

Ilustración 7 Etapa de alimentación y regulación de 5 V a 3.3 V con LP38692MP-3

## 9.2 Cálculos de Diseño

| Elemento | Valor | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtro RC — canales CO (SEN0564) y NO2 (SEN0574) | R=10 kΩ, C=1.5 µF | fc = 1/(2πRC) | fc ≈ 10.6 Hz |
| Pull-up I²C (CCS811) | R=4.7 kΩ, V=3.3 V | I = V/R | I ≈ 0.70 mA |
| ADC ESP32-S3-WROOM-1U | 0–3.3 V, 12 bits | LSB = 3.3/4095 | ≈ 0.806 mV/bit |
| Buffer (LMV321) | Ganancia unitaria | Vo = Vi | Impedancia de salida baja, sin carga al sensor |

## 9.3 Justificación de Decisiones de Diseño

El seguidor con LMV321 desacopla la salida del filtro de la impedancia del ADC y mejora la repetibilidad de la lectura. La regulación a 3.3 V con LP38692MP-3.3 unifica la electrónica digital y los sensores de baja potencia.

# 10. DISEÑO DE FILTROS ANALÓGICOS

## 10.1 Tipo de Filtro

Se implementaron filtros pasabajas RC de primer orden con buffer en las rutas analógicas de CO y NO₂. La topología RC con seguidor de voltaje es suficiente para esta etapa de adquisición de baja velocidad. Su función es atenuar ruido de alta frecuencia y evitar que el ADC reciba oscilaciones que no representan cambios reales en la concentración del gas.

## 10.2 Frecuencia de Corte y Justificación

Con fc ≈ 10.6 Hz, la señal útil de los sensores MEMS (cuya dinámica es de decenas de segundos) conserva su forma. A frecuencias 10 veces superiores a fc (≈ 106 Hz), el filtro provee al menos −20 dB de atenuación, cumpliendo el criterio mínimo de diseño.

Ilustración 8 Filtros RC y buffers LMV321 para los sensores SEN0564 (CO) y SEN0574 (NO₂).

Ilustración 9 Interfaz digital del sensor CCS811 con el ESP32-S3-WROOM-1U por I²C

# 11. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

## 11.1 Montaje y Consideraciones de Ruido/Tierras/Alimentación

El prototipo se implementó sobre protoboard con el ESP32-S3-WROOM-1U centrado en la placa como eje de conexión de todos los periféricos. Se separaron visualmente las rutas de alimentación (rieles de la protoboard) de las líneas de señal analógica, y se mantuvieron cortas las conexiones hacia los pines ADC para minimizar la captación de ruido.

Para la simulación de los sensores analógicos se implementó el circuito en protoboard tal como se diseñó en Kicad, con los sensores alimentados con 5V. La única diferencia es que se reemplazaron los Op. Amps del esquema por KIA358 alimentados a 5V y GND ya que no se podían conseguir operacionales rail-to-rail para protoboard, y usar un amplificador común a 3.3V no permitía ver los voltajes máximos de los sensores. Este enfoque permitió verificar el comportamiento del firmware y del sistema de indicación visual antes de integrar el sensor real.

Del sensor digital CCS811 solo usamos sus pines fundamentales para simplificar la programación (VCC, GND, SCL, SDA), y en cuanto al microcontrolador se dejó sin el montaje de los interruptores BOOT y RESET ya que venían integrados en la placa de la ESP32.

## 11.2 Problemas Encontrados y Correcciones

Durante el montaje inicial se detectó inestabilidad en las lecturas del ADC cuando el potenciómetro se posicionaba en los extremos de su recorrido (voltaje muy cercano a 0 V o a 3.3 V). Esto se corrigió limitando el rango de operación útil del potenciómetro en firmware (rango de mapeo seguro), y confirmando que el cable de conexión entre el cursor del potenciómetro y el pin ADC se mantenía lo más corto posible para reducir la antena de ruido.

También se presentó una leve variación del color del LED RGB al cambiar rápidamente entre estados, debida a la inercia visual del ojo humano ante transiciones abruptas de PWM. Se consideró añadir un fundido suave en firmware entre colores, aunque para el prototipo actual la transición directa fue suficiente para la demostración funcional.

## 11.3 Evidencias del Prototipo

La Figura 5 muestra el estado actual del prototipo sobre protoboard: el ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8, con antena IPEX externa está montada en la parte superior derecha de la protoboard, el sensor CCS811 está ubicado en la esquina superior izquierda junto a sus resistencias de pull-up el LED RGB en la zona derecha, y el botón pulsador integrado en la misma protoboard. Las conexiones de alimentación (3.3 V y GND) se distribuyeron por los rieles laterales de la placa.

Ilustración 10 Fotografía del prototipo sobre protoboard — ESP32-S3-WROOM-1U con potenciómetro de simulación de NO₂, LED RGB de indicación y pulsador de control

El monitor serial del IDE de Arduino muestra en tiempo real el porcentaje de contaminación simulada y el estado correspondiente (LIMPIO, ADVERTENCIA o CRITICO), confirmando el correcto funcionamiento del firmware y la cadena de lectura ADC → procesamiento → indicación visual.

# 12. ADQUISICIÓN CON ESP32-S3-WROOM-1U

## 12.1 Configuración del ADC

El ESP32-S3-WROOM-1U lee la señal del potenciómetro (simulando el sensor SEN0574 de NO₂) mediante su ADC interno de 12 bits en el pin GPIO1. La resolución del ADC proporciona 4096 niveles de cuantización en el rango de 0 a 3.3 V. El firmware realiza la lectura mediante la función analogRead() en cada ciclo del loop, con una cadencia de 500 ms entre lecturas para el prototipo de simulación.

# 15. Diseño PCB

# 16. Comunicación e integración

# 16.1 Esquema de comunicación (Nodo  Hub)

El módulo de calidad del aire opera como un nodo IoT autónomo basado en el microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1U. Los sensores SEN0564 (CO), SEN0574 (NO₂) y CCS811 (CO₂ y TVOC) generan los datos ambientales que son procesados localmente por el firmware, posteriormente, el ESP32 establece una conexión WiFi con la red local y publica los datos mediante peticiones HTTP al hub central, la arquitectura permite desacoplar la adquisición de datos de la visualización, facilitando futuras ampliaciones del sistema mediante la incorporación de nuevos nodos de monitoreo.

16.2 Mensaje final (JSON) con ejemplos reales

El intercambio de información se realiza mediante mensajes JSON debido a su simplicidad, compatibilidad y bajo consumo de ancho de banda, la ESP32 envía un mensaje de “CO:40.37,NO2:13.159,CO2:415.0,VOC:0.0,EST:ALARMA”, pero lo empaqueta de la siguiente manera.

El cual se vería como el siguiente ejemplo:

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Borrego, C., Costa, A. M., Ginja, J., Amorim, M., Coutinho, M., Karatzas, K., ... & Penza, M. (2016). Assessment of air quality microsensors versus reference methods: The EuNetAir joint exercise. Atmospheric Environment, 147, 246–263. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.09.050

Kumar, P., Morawska, L., Martani, C., Biskos, G., Neophytou, M., Di Sabatino, S., ... & Britter, R. (2015). The rise of low-cost sensing for managing air pollution in cities. Environment International, 75, 199–205. https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.11.019

Lewis, A., & Edwards, P. (2016). Validate personal air-pollution sensors. Nature, 535(7610), 29–31. https://doi.org/10.1038/535029a

Liu, X., Cheng, S., Liu, H., Hu, S., Zhang, D., & Ning, H. (2012). A Survey on Gas Sensing Technology. Sensors, 12(7), 9635–9665. https://doi.org/10.3390/s120709635

Mead, M. I., Popoola, O. A. M., Stewart, G. B., Landshoff, P., Calleja, M., Hayes, M., ... & Jones, R. L. (2013). The use of electrochemical sensors for monitoring urban air quality in low-cost, high-density networks. Atmospheric Environment, 70, 186–203. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.11.060

Spinelle, L., Gerboles, M., Villani, M. G., Aleixandre, M., & Bonavitacola, F. (2015). Field calibration of a cluster of low-cost available sensors for air quality monitoring. Part A: Ozone and nitrogen dioxide. Sensors and Actuators B: Chemical, 215, 249–257. https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.03.031

Zimmerman, N., Presto, A. A., Kumar, S. P. N., Gu, J., Hauryliuk, A., Robinson, E. S., & Robinson, A. L. (2018). A machine learning calibration model using random forests to improve sensor performance for lower-cost air quality monitoring. Atmospheric Measurement Techniques, 11(1), 291–313. https://doi.org/10.5194/amt-11-291-2018

ANEXOS

## A1. Datasheets y Notas Técnicas

Los siguientes documentos técnicos fueron consultados para el diseño y caracterización del módulo:

- SEN0564 (DFRobot CO Sensor — MEMS): https://www.dfrobot.com/product-2646.html

- SEN0574 (DFRobot NO₂ Sensor — MEMS): https://www.dfrobot.com/product-2646.html

- ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet (Espressif): https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf

- ESP32-S3 Technical Reference Manual: https://documentation.espressif.com/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf

- LMV321 Op-Amp Datasheet (TI): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv321.pdf

- LP38692MP-3.3 LDO Datasheet (TI): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38690.pdf

- REF2033A Voltage Reference Datasheet (TI): https://www.ti.com/product/REF2033

- CCS811 Digital Gas Sensor Datasheet (ScioSense): https://www.sciosense.com/products/environmental-sensors/ccs811-datasheet/

## A2. BOM Actualizada (Lista de Materiales v1 — Pedido Mouser N.° 279751168)

La siguiente tabla refleja los componentes efectivamente adquiridos según la orden de compra Mouser N.° 279751168, enviada el 21 de abril de 2026. Los componentes del pedido son los que se usarán en el PCB definitivo.

| Ítem | Ref. Mouser | P/N Fabricante | Descripción | Cant. | Precio unit. (USD) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 179-TS046685BK160SMR | TS04-66-85-BK-160-SMT-TR | Interruptor táctil 6×6 mm, 8.5 mm, 160 gf, SMD | 5 | $0.046 | Enviado |
| 2 | 594-MCU08050C1002FP5 | MCU08050C1002FP500 | Resistor película fina 10 kΩ, 0.125W, 1%, 0805 | 11 | $0.007 | Enviado |
| 3 | 926-LP38692MP3.3NOPB | LP38692MP-3.3/NOPB | Regulador LDO 1A, 3.3 V, con pin ENABLE, SOT-223 | 2 | $2.11 | Enviado |
| 5 | 356-ESP32S3WM1UN16R8 | ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 | Módulo WiFi/BT, ESP32-S3R8, 8MB PSRAM, 16MB Flash, conector IPEX | 1 | $6.56 | Enviado |
| 6 | 187-CL21A226KOQNNNE | CL21A226KOQNNNE | Capacitor MLCC 22 µF, 16V, X5R, 0805 | 5 | $0.053 | Enviado |
| 8 | 810-C2012X5R1C105K-2 | C2012X5R1C105K085AA | Capacitor MLCC 1.0 µF, 16V, X5R, 0805 | 20 | $0.005 | Enviado |
| 15 | 667-ERA-6APB103V | ERA-6APB103V | Resistor película fina 10 kΩ, 0.1%, 15 ppm, AEC-Q200, 0805 | 12 | $0.25 | Enviado |
| 17 | 667-ERA-6AEB182V | ERA-6AEB182V | Resistor película fina 1.8 kΩ, 0.1%, 25 ppm, 0805 | 10 | $0.054 | Enviado |
| 18 | 667-ERA-6AEB154V | ERA-6AEB154V | Resistor película fina 150 kΩ, 0.1%, 1/8W, 0805 | 10 | $0.054 | Enviado |
| 19 | 667-ERA-6AEB472V | ERA-6AEB472V | Resistor película fina 4.7 kΩ, 0.1%, 1/8W, 0805 | 10 | $0.054 | Enviado |
| 20 | 810-CGA4J3X7R1C155K | CGA4J3X7R1C155K125AB | Capacitor MLCC 1.5 µF, 16V, X7R, AEC-Q200, 0805 | 10 | $0.007 | Enviado |
| 21 | 81-GRM21BZ71C106KE5L | GRM21BZ71C106KE15L | Capacitor MLCC 10 µF, 16V, X7R, 0805 | 10 | $0.01 | Enviado |
| 22 | 306-B4BPHSM4TBLFSN | B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | Conector JST PH, 4 pines, SMD top | 4 | $0.051 | Enviado |
| 23 | 306-B3BPHKSGW | B3B-PH-K-S-GW | Conector JST PH, 3 pines, THT top | 4 | $0.025 | Enviado |
| 24 | 426-SEN0574 | SEN0574 | Sensor MEMS NO₂, salida analógica, 0.1–10 ppm (DFRobot) | 2 | $2.10 | Enviado |
| 25 | 426-SEN0564 | SEN0564 | Sensor MEMS CO, salida analógica, 5–5000 ppm (DFRobot) | 2 | $1.37 | Enviado |
| 26 | 595-LMV321IDCKT | LMV321IDCKT | Op-Amp rail-to-rail, single, low-voltage, SOT-23-5 | 4 | $0.094 | Enviado |
| 27 | 798-CX90B-16P1 | CX90B-16P1 | Conector USB tipo C, SMD | 2 | $0.129 | Enviado |

Nota: Los sensores SEN0574 y SEN0564 corresponden a los módulos breakout DFRobot adquiridos. El sensor digital CCS811 y el LED RGB se obtienen localmente. El costo total del pedido Mouser fue de aproximadamente USD 48 más aranceles de importación colombianos.