# 16. Comunicación e Integración

## 16.1 Esquema de comunicación (nodo → hub)

El sistema P.I6Def implementa una arquitectura cliente-servidor en red local WiFi. El nodo sensor (ESP32-S3) actúa como servidor HTTP embebido y los hubs (GUI de escritorio y app Android) actúan como clientes que realizan peticiones periódicas.

| Capa | Componente | Protocolo | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensores | GM-702B (CO) GM-102B (NO₂) CCS811 (CO₂/VOC) | ADC 12-bit / I2C | Adquisición analógica y digital |
| Nodo | ESP32-S3-WROOM-1 | WiFi 802.11n | Procesamiento + servidor HTTP |
| Hub (Desktop) | PC + GUI Java (NetBeans) | HTTP GET / JSON | Visualización + historial |
| Hub (Móvil) | App Android (Java) | HTTP GET / JSON | Monitoreo remoto + notificaciones |

Flujo de datos:

- Los sensores GM-702B y GM-102B entregan señales analógicas al ADC del ESP32-S3 (12 bits, atenuación 11 dB, rango 0–3.3 V).

- El sensor CCS811 se comunica con el ESP32-S3 por I2C (SDA→GPIO39, SCL→GPIO38) a dirección 0x5A, entregando eCO₂ y TVOC mediante el algoritmo interno.

- El ESP32-S3 procesa las lecturas, aplica el diagrama de estados y publica los resultados en el endpoint HTTP GET /datos como JSON.

- Los clientes (GUI Java y app Android) realizan polling HTTP cada 500 ms–1 s en la misma red WiFi local, sin necesidad de internet.

Topología de red:

Red local WiFi 2.4 GHz 802.11n → Router/AP → ESP32-S3 (IP fija asignada por DHCP) → PC/Celular en la misma subred.

## 16.2 Mensaje final (JSON) con ejemplos reales

El endpoint GET http://<IP_ESP32>/datos retorna un objeto JSON con la siguiente estructura:

| Campo | Tipo | Ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| "co" | float | 12.50 | Concentración CO en ppm |
| "no2" | float | 0.031 | Concentración NO₂ en ppm |
| "co2" | float | 512.0 | CO₂ equivalente en ppm (CCS811) |
| "voc" | float | 180.0 | TVOC en ppb (CCS811) |
| "estado" | string | "REPOSO" | Estado del diagrama: REPOSO ¦ ADVERTENCIA ¦ PELIGRO ¦ ALARMA |
| "t" | long | 12345 | Timestamp en milisegundos desde arranque (millis()) |

Ejemplo de respuesta real en condiciones normales (ambiente interior, sin fuentes de contaminación):

{"co":8.50,"no2":0.031,"co2":512.0,"voc":45.0,"estado":"REPOSO","t":47823}

Ejemplo en condición de advertencia (CO elevado por ventilación deficiente):

{"co":42.30,"no2":0.085,"co2":1150.0,"voc":240.0,"estado":"ADVERTENCIA","t":183421}

Ejemplo en condición de alarma (múltiples gases en nivel crítico):

{"co":210.50,"no2":1.250,"co2":2300.0,"voc":720.0,"estado":"ALARMA","t":951033}

Notas sobre el formato:

- co y no2 usan 2–3 decimales para preservar la resolución del ADC de 12 bits.

- co2 y voc usan 1 decimal; el CCS811 entrega valores enteros internamente.

- estado refleja el resultado del diagrama de estados procesado en el firmware.

- t es útil para detectar si el ESP32 se reinició o si los datos son obsoletos.

## 16.3 Frecuencia de envío y justificación (indoor/outdoor)

La frecuencia de muestreo y publicación se definió en 1 segundo (INTERVALO_MS = 1000) con polling del cliente cada 500 ms, por las siguientes razones:

Aplicación indoor (ambiente controlado — laboratorio UCEVA):

- Los gases CO y NO₂ en ambientes interiores varían lentamente (escala de minutos). Un muestreo de 1 s es más que suficiente para detectar tendencias.

- El CCS811 tiene un período de medición interno de 1 segundo (modo de medición 1). Muestrear más rápido no aporta información adicional.

- El servidor HTTP del ESP32-S3 puede manejar múltiples clientes simultáneos sin degradación notable a esta frecuencia.

Consideraciones para aplicación outdoor (si se extiende el proyecto):

- En exteriores con mayor variabilidad (tráfico vehicular, industria), se podría reducir el intervalo a 500 ms para capturar picos transitorios de CO y NO₂.

- A mayor frecuencia, aumenta el consumo energético. Para operación con batería se recomienda modo deep sleep entre lecturas con transmisión cada 5–10 s.

- La frecuencia de polling del cliente puede aumentarse a 200 ms sin impacto significativo en la red local.

## 16.4 Manejo de fallos (reintentos, reconexión, pérdida de datos)

El sistema implementa las siguientes estrategias de tolerancia a fallos:

Reconexión WiFi:

- Si el ESP32-S3 pierde la conexión WiFi, WiFi.status() != WL_CONNECTED es detectado en el loop. Se puede agregar reconexión automática con WiFi.reconnect().

- El servidor HTTP continúa ejecutando server.handleClient() independientemente del estado de las lecturas de sensores.

Fallo del CCS811:

- Si ccs.begin() falla en el setup, la bandera ccsOK = false evita que el loop intente leer el sensor. co2 y voc se mantienen en 0.

- El JSON sigue siendo válido y los demás sensores (CO, NO₂) continúan funcionando.

Timeout HTTP en el cliente:

- HttpReader.java y EspClient.java configuran timeout de conexión y lectura en 2–3 segundos. Si el ESP32 no responde, el cliente muestra “Sin conexión” en la GUI sin bloquear el hilo principal.

- El polling continúa automáticamente en el siguiente ciclo sin intervención del usuario.

Pérdida de datos:

- Al ser polling sin confirmación (fire-and-forget), si un request falla se pierde esa muestra. Para el alcance del proyecto (monitoreo en tiempo real) esto es aceptable.

- El historial de 120 puntos (2 minutos) en la GUI Java permite visualizar tendencias recientes aunque haya caídas momentáneas.

- Para aplicaciones críticas se recomienda agregar almacenamiento en microSD o MQTT con broker local (Mosquitto).

# 17. Dashboard y Visualización

## 17.1 Descripción del tablero (variables, gráficas, filtros por environment)

El sistema cuenta con dos dashboards complementarios: la GUI de escritorio (Java/Swing, NetBeans) y la app móvil Android. Ambos consumen el mismo endpoint JSON del ESP32-S3.

GUI de escritorio — AirMonitorGUI:

- 4 gauges circulares animados (lerp a 60 fps), uno por gas: CO [ppm], NO₂ [ppm], CO₂ [ppm], VOC [ppb].

- Cada gauge muestra: valor numérico con formato adaptativo (0 decimales para CO₂, 3 para NO₂), aguja animada, arco de color dinámico (verde/ámbar/rojo según umbral), marcas de umbral visuales y etiqueta de nivel (✓ NORMAL / △ PRECAUCIÓN / ⚠ PELIGRO).

- 4 gráficas históricas (últimos 120 puntos, 2 minutos) con curva suavizada (Bézier cúbico), relleno degradado y etiqueta del último valor.

- Banner de estado general (REPOSO / ADVERTENCIA / PELIGRO / ALARMA) con color de fondo dinámico.

- Timestamp de última actualización, indicador de conexión y campo de IP configurable.

App Android — Gas Monitor P.I6Def:

- Grid 2×2 de tarjetas de valor en tiempo real con indicador de color (punto verde/ámbar/rojo).

- 4 gráficas LineChart (MPAndroidChart) con últimos 60 puntos, relleno y animación.

- Banner de estado con color de fondo adaptativo.

- Botón de configuración de IP, conexión/desconexión y modo DEMO con datos simulados.

- Sistema de notificaciones push nativas Android por canal (advertencia, peligro, alarma con vibración).

Filtros por environment:

- El campo IP de ambas interfaces permite cambiar el nodo monitoreado en tiempo real, lo que permite alternar entre diferentes ESP32-S3 instalados en distintos ambientes sin reiniciar la aplicación.

## 17.2 Alertas y reglas implementadas

Las alertas se implementan en dos niveles: firmware (ESP32-S3) y cliente.

Nivel firmware — Diagrama de estados:

| Gas | Unidad | Rango sensor | Advertencia | Peligro | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | ppm | 5 – 5000 | 35 | 200 | NIOSH TWA/STEL |
| NO₂ | ppm | 0.1 – 10 | 0.5 | 1.0 | NIOSH STEL |
| CO₂ | ppm | 400 – 8192 | 1000 | 2000 | ASHRAE 62.1 |
| VOC | ppb | 0 – 1187 | 220 | 660 | IAQ índice |

Reglas de transición del diagrama de estados:

- REPOSO → ADVERTENCIA: al menos un gas supera su umbral de advertencia.

- REPOSO/ADVERTENCIA → PELIGRO: al menos un gas supera su umbral de peligro.

- PELIGRO → ALARMA: dos o más gases en peligro simultáneamente, O un gas sostenido en peligro por más de 30 segundos.

- Cualquier estado → REPOSO: todos los gases por debajo de sus umbrales de advertencia.

Nivel cliente — GUI Java:

- Color del gauge cambia dinámicamente: verde (normal), ámbar (advertencia), rojo (peligro).

- Etiqueta de nivel visible en cada gauge sin necesidad de acción del usuario.

- Banner de estado con color de fondo: verde (REPOSO), ámbar (ADVERTENCIA), naranja oscuro (PELIGRO), rojo (ALARMA).

Nivel cliente — App Android:

- Notificación push canal ADVERTENCIA (importancia DEFAULT): aparece en la barra de estado.

- Notificación push canal PELIGRO (importancia HIGH): heads-up notification con vibración.

- Notificación push canal ALARMA (importancia MAX): heads-up con patrón de vibración extendido [500ms-200ms-500ms-200ms-500ms] y mensaje de evacuación.

- Las notificaciones se cancelan automáticamente cuando el estado vuelve a REPOSO.

## 17.3 Evidencias (capturas del dashboard)

Nota: Las capturas de pantalla deben insertarse manualmente en este apartado al momento de la presentación del proyecto. Se recomienda incluir:

- GUI Java en estado REPOSO con todos los gauges en verde.

- GUI Java en estado ADVERTENCIA con gauge de CO₂ en ámbar.

- GUI Java en estado ALARMA con banner rojo y múltiples gauges en rojo.

- App Android mostrando datos en tiempo real.

- Notificación push de ALARMA en el celular.

- Captura del Monitor Serial con voltajes de calibración (Vco y Vno2).

- Interfaz web del ESP32 (http://<IP>/datos) con JSON en el navegador.

# 18. Calibración y Estimación de Error

## 18.1 Método de calibración (2 puntos o baseline + verificación)

Dado que el proyecto opera en un entorno académico sin acceso a gases de referencia certificados, se adopta el método de calibración por baseline en aire limpio + verificación cualitativa.

GM-702B (SEN0564) — CO (sensor directo):

- Método: calibración de un punto usando el valor de referencia del datasheet Winsen.

- El datasheet indica Vout ≈ 1.50 V a 150 ppm CO en condiciones estándar (20°C, 55% HR).

- Se define V_CO_REF = 1.50 V y CO_REF_PPM = 150 ppm. La conversión es lineal: ppm = (Vout / V_CO_REF) × CO_REF_PPM.

- Verificación: en aire interior normal se espera 0–35 ppm. Valores consistentemente altos indican necesidad de recalibrar V_CO_REF.

GM-102B (SEN0574) — NO₂ (sensor inverso):

- Método: calibración baseline en aire limpio.

- Procedimiento: con el sensor encendido al menos 30 minutos en aire limpio (exterior o ventilación forzada), leer el voltaje Vno2 que imprime el firmware en el Monitor Serial.

- Ese valor se asigna a V0_NO2. El factor de conversión es FACTOR_NO2 = V0_NO2 / 10.0 (para cubrir el rango completo 0–10 ppm).

- La fórmula es: ppm_NO₂ = (V0_NO2 - Vout) / FACTOR_NO2. Si Vout > V0_NO2, se retorna 0 (sin NO₂ detectable).

- Recalibración recomendada: cada vez que el sensor haya estado apagado más de una semana.

CCS811 — eCO₂ y TVOC:

- El CCS811 tiene calibración interna mediante algoritmo propietario de AMS. No requiere calibración externa para uso relativo.

- Burn-in inicial: 48 horas continuas de operación para estabilizar la línea base.

- Warm-up por sesión: 20 minutos antes de confiar en las lecturas. Los valores iniciales (~400 ppm CO₂, 0 ppb TVOC) son valores base del algoritmo, no mediciones reales.

## 18.2 Resultados de calibración

Los siguientes valores fueron establecidos como parámetros de calibración iniciales basados en el datasheet y medición baseline. Deben actualizarse con los valores reales medidos en campo:

| Sensor | Parámetro | Valor | Referencia | Método |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GM-702B (CO) | V_CO_REF (voltaje a 150 ppm) | 1.50 V (datasheet Winsen) | 150 ppm CO | Punto único |
| GM-102B (NO₂) | V0_NO2 (voltaje en aire limpio) | Medir en campo (≈ 2.8–3.1 V) | Aire limpio | Baseline |
| GM-102B (NO₂) | FACTOR_NO2 (V/ppm) | V0_NO2 / 10.0 | Rango 0–10 ppm | Cálculo |
| CCS811 | Calentamiento inicial | 48 h continuas (primera vez) | Datasheet AMS | Burn-in |
| CCS811 | Calentamiento por sesión | 20 min antes de confiar en valores | Datasheet AMS | Warm-up |

Observación sobre el NO₂:

Durante las pruebas iniciales se detectó una lectura de 15.5 ppm cuando el sensor reportaba 0V de diferencia respecto a V0_NO2 = 3.10 V. Esto indicó que el V0_NO2 configurado era incorrecto (el sensor medía menos de 3.10 V en aire limpio). El firmware fue actualizado para imprimir el voltaje crudo (Vno2=X.XXXV) en el Monitor Serial para facilitar la recalibración en campo.

## 18.3 Presupuesto básico de error (tabla)

| Fuente | Gas | Error estimado | Causa | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC no linealidad | CO, NO₂ | ± 1–2% | ADC ESP32-S3 a 12 bits | Promediado de 4 lecturas |
| Curva log-log aproximada | CO | ± 15–25% | Linealización de curva del datasheet | Calibración con gas de referencia |
| Offset V0_NO2 | NO₂ | ± 10–20% | Deriva del valor en aire limpio | Recalibración periódica en campo |
| Temperatura/Humedad | CO, NO₂ | ± 5–15% | Sensores MOS sensibles a T/H | Compensación con sensor T/H externo |
| CCS811 warm-up | CO₂, VOC | Alta varianza <20 min | Sensor no estabilizado | Ignorar primeros 20 min de lectura |
| Latencia HTTP | Todos | < 50 ms (red local) | WiFi + procesamiento | Red local sin internet |

Conclusión sobre exactitud:

Para los objetivos del proyecto (detección cualitativa de niveles de contaminación y activación de alertas), la exactitud obtenida es adecuada. Los umbrales de advertencia están definidos con margen suficiente respecto a los umbrales de peligro para absorber el error de medición. Para aplicaciones metrológicas se requeriría calibración con patrones certificados y compensación de temperatura/humedad.

# 21. Repositorio y Guía de Despliegue

## 21.1 Estructura del repositorio

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| ESP32_WiFi_Server/ | Firmware Arduino IDE (.ino) |
| ESP32_WiFi_Server/ESP32_WiFi_Server.ino | Código principal ESP32-S3 + servidor HTTP |
| Interfaz-gases/src/airmonitor/ | GUI de escritorio Java (NetBeans/Ant) |
| AirMonitorGUI.java | Ventana principal, lógica de conexión HTTP |
| HttpReader.java | Polling HTTP al ESP32, parser JSON |
| GaugePanel.java | Componente gauge circular animado |
| GraphPanel.java | Gráfica histórica con relleno degradado |
| SerialReader.java | Lector serial (legacy, no se usa en versión WiFi) |
| android_app/ | Proyecto Android Studio (Java) |
| app/src/main/java/com/pi6def/gasmonitor/ | Código fuente Android |
| ui/MainActivity.java | Actividad principal, gauges, gráficas |
| network/EspClient.java | Polling HTTP con OkHttp |
| service/AlertNotifier.java | Notificaciones push por estado |
| model/GasData.java | Modelo de datos + umbrales |
| KiCad/P.I6Def/ | Proyecto PCB (esquemático + layout + Gerbers) |
| Datasheets/ | GM-702B (CO) y GM-102B (NO₂) — Winsen |

## 21.2 Cómo compilar y cargar el firmware

### Requisitos previos

- Arduino IDE 2.x instalado.

- Paquete ESP32 de Espressif instalado (Boards Manager → buscar 'esp32' → instalar).

- Librería SparkFun CCS811 instalada (Library Manager → buscar 'SparkFun CCS811').

### Configuración de la placa

Tools → Board → ESP32 Arduino → ESP32S3 Dev Module

- USB Mode: USB-OTG (TinyUSB)

- USB CDC On Boot: Enabled

- Flash Size: 16MB (N16R8) o según tu módulo

- Partition Scheme: Default

### Pasos para cargar

- Abrir ESP32_WiFi_Server/ESP32_WiFi_Server.ino en Arduino IDE.

- Editar las líneas de credenciales WiFi:

#define WIFI_SSID   "NOMBRE_DE_TU_RED"

#define WIFI_PASS   "CONTRASEÑA_DE_TU_RED"

- Conectar el ESP32-S3 por USB.

- Si aparece 'Wrong boot mode': mantener presionado BOOT, presionar y soltar RESET, luego soltar BOOT, e inmediatamente dar clic en Upload.

- Abrir el Monitor Serial (115200 baud). Anotar la IP que aparece:

# [OK] WiFi conectado — IP: 192.168.1.XXX

- Verificar el endpoint abriendo en el navegador: http://192.168.1.XXX/datos

### Calibración de NO₂ (obligatoria)

- Con el firmware cargado, en el Monitor Serial observar la línea:

# Vco=0.125V  Vno2=X.XXXV  (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)

- El valor Vno2 en aire limpio es el V0_NO2 real del sensor.

- Editar en el .ino:

#define V0_NO2      X.XXf    // valor medido

#define FACTOR_NO2  X.XXXf   // V0_NO2 / 10.0

- Volver a cargar el firmware.

## 21.3 Cómo visualizar datos en el dashboard (paso a paso)

### GUI de escritorio — Java / NetBeans

- Abrir NetBeans → File → Open Project → seleccionar carpeta Interfaz-gases.

- Clic derecho en el proyecto → Properties → Libraries → Add JAR/Folder → seleccionar jserialcomm-2.x.x.jar (descargable de https://github.com/Fazecast/jSerialComm/releases).

- Clean and Build Project (Shift+F11).

- Run Project (F6).

- En el campo 'IP del ESP32' ingresar la IP anotada del Monitor Serial.

- Presionar CONECTAR o Enter. Los gauges comenzarán a actualizar en ~500 ms.

- Para modo sin hardware disponible: presionar DEMO para simular datos.

### App Android

- Abrir Android Studio → File → Open → seleccionar carpeta android_app.

- Esperar sincronización de Gradle (requiere internet para descargar dependencias).

- Conectar el celular por USB con Depuración USB activada (Ajustes → Opciones de desarrollador).

- Asegurarse que el celular está en la misma red WiFi que el ESP32.

- Run (Shift+F10) o clic en el botón de play en Android Studio.

- En la app: presionar el botón IP, ingresar la IP del ESP32 → Guardar.

- Presionar CONECTAR. Los datos aparecerán en ~1 segundo.

- Para recibir notificaciones: aceptar el permiso de notificaciones cuando la app lo solicite.

### Verificación rápida desde el navegador

Sin necesidad de instalar ninguna aplicación, se puede verificar el funcionamiento del sistema accediendo desde cualquier dispositivo en la misma red WiFi a:

http://<IP_DEL_ESP32>/        → Página web de resumen

http://<IP_DEL_ESP32>/datos   → JSON en tiempo real

Esto permite confirmar que el firmware funciona correctamente antes de configurar los dashboards.